## Sheet1
2025[ 14 ]号采购项目名称、数量、技术需求
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 预算单价（元）
1 | 冷冻切片机 | 技术要求：1、.彩色触摸屏，可一次速冻20个样本；2、.半自动切片，切片厚度1-100 um；3、.冷冻箱温度-15℃～-30℃，样本头制冷-15℃～-50℃；4、.冷冻点数量18个；5、.自动除霜。 | 1 | 190000
2 | 负极板回路垫 | 与高频手术设备（绝缘电刀主机）配套使用。技术要求：1.、采用双层高分子保护膜；2.、由高分子凝胶填充保护,最大厚度≥10mm，具有聚酯衬垫特性。防水等级为 IPX8 级；3.、对患者没有最低体重限制；4.、成人儿童均可使用；5.、可弯曲使用，以适用于多种手术体位；6、.导线可满足高频绝缘电刀主机的接口标准，长度≥4m，可适配各种高频绝缘电刀主机；7、.有效接触面积不小于 100 平方厘米。 | 4 | 45000