## Sheet1
附件1-2025[ 16 ]号采购项目名称、数量、技术需求
序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 预算单价（元）
1 | 半导体激光治疗仪 | 用于下肢静脉曲张的激光消融治疗。技术要求：1、激光器基本参数：GaAs半导体激光器波长：810nm(±20 nm)、输出功率：30W（±20%），功率调节范围3W～30W，步进为0.1；2、工作方式：连续模式、单脉冲模式、连续脉冲模式；3、传输系统：带SMA-905国际标准光纤连接器，光纤芯径：400μm，600μm，800μm，1000μm，光纤传导率≥80%；4、操作方式：8.4寸精密真彩色触摸液晶屏，中英文操作界面切换；5、预设方式：十种工作模式预设系统，治疗过程中，脉宽、频率、功率、脉冲数、能量、脉冲方式、定时总时间及剩余时间同步被显示； 6、打印功能：可打印使用设备的波长，手术起始时间、脉宽、频率、功率、脉冲方式、脉冲数及总能量；7、激光定时装置：有计时装置（非终止照射功能），计时误差优于±5%，计时范围1S-1000S；8、声音报警提示，蜂鸣器状态可调；9、安全保障系统：配备功率限制系统、自动高低温报警和控制系统、自动监测故障反馈系统、内置激光功率监测系统、双电源系统、OS微电脑操作系统；10、激光器冷却系统：半导体制冷、空气冷却。 | 1 | 199000
2 | 0°内窥镜 | 技术要求：1、蓝宝石镜面，图像无球面失真，平面图像，可低温、浸泡、气熏或高温高压消毒；2、镜体内外多层涂层，双层外管；3、无需转接口就能连接其他品牌的导光束；4、0°直视式内镜，广角，直径 ≥3mm，有效工作长度≥14 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输。 | 3 | 33000
3 | 复苏安妮（半身） | 技术要求：1、半身模拟人，材质安全环保；2、具有逼真的解剖结构和真实的按压手感。可触及和观察到乳头、胸骨、肋骨及剑突等关键解剖标记；3、头部可180度左右转动，气道处于自然关闭状态，正确的压额提颏手法方可打开气道，模型下巴可活动；4、可进行多种方式通气，包括：口对口、口对鼻，正确通气时模型胸部可见起伏；模型可提供通气声音反馈，音量大小可调节；5、模型气道具有单向阀设计，气道可更换，可不借助工具拆装气道和肺袋；6、逼真的环状软骨；7、可模拟胃胀气的情况进行胃部减压；8、可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮；9、模型可手动产生双侧颈动脉搏动；10、模拟人的胸部硬度，有至少3种不同的胸部硬度选择；11、模型可承受至少50万次按压。按压组件可单独购买进行维护和更换；12、模型肺袋及其测量系统在使用BVM通气情况下，可承受至少4万次通气而不影响反馈。 | 2 | 36000
4 | T组合复苏器 | 技术要求：1、提供安全受控、精确的吸气峰压PIP，提供恒定的呼 气末正压PEEP；2、PIP的设定范围：在8LPM气体输入流量时，5cm~70cm H2O/mbar ；3、PEEP的设定范围：在8LPM气体输入流量时，1cm~9cm H2O/mbar；4、具有PIP限压阀；5、吸气时间可调整；6、气体输入流量的范围： 5LPM（最小）~15LPM（最大）；7、氧气输出浓度：输入21%~100%浓度氧气时，可输出21%~100%氧气；8、压力计显示PIP和PEEP压力；9、压力计范围：-20~80cm H2O/mbar；10、适用婴儿体重范围： 10公斤以内；10、所有配置必须是原装进口产品。 | 4 | 25000
5 | 血细胞分析仪 | 技术要求：1、可检测23项血液参数，包括白细胞（WBC）、红细胞（RBC）、血红蛋白（HGB）、血小板（PLT）等，并提供白细胞五分类；2、支持全血、末梢全血及预稀释样本模式，全血模式每次分析需血量≤15μL，预稀释模式需血量≤20μL；3、检测速度：-WBC（0-100×10⁹/L）、RBC（0-8×10¹²/L）、HGB（0-250g/L）、PLT（0-1000×10⁹/L）；4、 重复性：WBC（CV≤2%）、RBC（CV≤1.5%）、HGB（CV≤1.5%）、PLT（CV≤6%）；5、携带污染率：WBC/RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%；6、校准与质控：支持人工校准、校准物校准和新鲜血校准，内置L-J质控和X-B浮动均值质控功能；7、环境要求：工作温度10℃-30℃，湿度：20%-85%，电源：100-240V±10%，50/60Hz。 | 1 | 85000
6 | 病人监护仪（配件：脑 电双频指数监测模块） | 搭配病人监护仪使用，通过监测EEG信号对大脑状态进行监护。技术要求：1、可实现麻醉深度监测，识别和排除脑电信号中的生理和非生理因素引起的干扰信号，支持在同类型监护仪共享模块功能；2、适用于成人、小儿；3、脑状态指数ESI，显示范围0-100；4、可实现肌电指数（EMG）监测、爆发抑制比（BSR）监测、信号质量指数 (SQI)监测（范围：0-100%）；5、可实施频谱边缘频率（SEF）监测、频谱峰值频率 (PPF)监测、中位频率 (MF)监测、总功率（TP）监测、爆发次数 (BC)监测、EEG波形 (2通道)监测；6、ESI趋势时间60分钟，ESI监测使用重复性传感器电缆，配合一次性电极片采集病人的脑电信号。 | 1 | 50000